	[image: image6.png]



RSUD

Dr ACHMAD MOCHTAR
	PERGANTIAN SUMBER ZAT RADIOAKTIF (ZRA)

	
	No. Dokumen
SPO/060/RSAM/2024
	No. Revisi

[image: image1.jpg]


00
	Halaman

1 / 4


	SPO
 ( STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL )
	Tanggal terbit
01 Agustus 2024

	

	PENGERTIAN
	Pergantian Sumber ZRA merupakan tahapan kegiatan pergantian ZRA yang lama dengan ZRA baru dikarenakan aktivitas ZRA tersebut sudah ½ dari aktivitas awal

	TUJUAN
	Memberikan panduan kepada petugas mengenai tahapan kegiatan pergantian sumber ZRA

	KEBIJAKAN
	Surat Keputusan Direktur No. 455/095/RSAM/2024 tentang Penetapan Pelayanan Onkologi Radiasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

	PROSEDUR
	a. Penerimaan Sumber Co-60

· Melakukan pemeriksaan terhadap sumber baru yang datang, memastikan bahwa wadah sumber dalam keadaan tersegel
· Membuka segel dan wadah, memastikan bahwa dokumen-dokumen sumber lengkap dan terdapat kontainer sumber
· Memastikan bahwa SN sumber dan kontainer sesuai dengan yang ada di dokumen sumber
· Memastikan bahwa kontainer sumber dalam keadaan tersegel.
b.  Pengeluaran sumber Co-60 bekas

· Membuka kontainer sumber
· Memasang unloading tools
· Membuka kunci akses (lever) kontainer untuk memasukkan sumber bekas ke dalam container
· Memasukkan sumber ke dalam kontainer melalui komputer kontrol
· Mengunci akses kontainer dan melepaskan unloading tools


	[image: image2.jpg]



RSUD

Dr ACHMAD MOCHTAR
	PERGANTIAN SUMBER ZAT RADIOAKTIF (ZRA)

	
	No. Dokumen
SPO/060/RSAM/2024
	No. Revisi

00
	Halaman

2 / 4


	
	· Menempelkan label yang berisi tentang informasi data sumber Co-60 lama ke kontainer
c. Loading sumber Co-60 baru
· Memasang loading tools
· Memasukkan sumber Co-60 dari bagian kepala ke dalam mesin HDR (bagian kepala yang berisi pallet Co-60 masih berada di dalam kontainer dan terkunci)
· Membuka kunci akses (lever) kontainer
· Memasukkan sumber Co-60 baru ke dalam mesin melalui computer control
· Menempelkan label yang berisi tentang informasi data sumber Co-60 baru ke mesin Saginova
· Melakukan pengukuran paparan di sekitar permukaan mesin Saginova
· Mencatat hasil pengukuran paparan

· Mempersiapkan container yang berisi Co-60 lama untuk di re-ekspor ke negara asal.
d. Loading source file ke TCC

· Nyalakan mesin Saginova, masukan source dongle (USB flash drive dengan data source didalamnya)
· Masuk ke computer control dengan mode maintenance, clik Source pilih exchange
· Hubungkan dongle source dengan serial number yang sesuai yang ada pada TCC. Source baru ada akan secara otomatis di import dari source dongle


	[image: image3.jpg]



RSUD

Dr ACHMAD MOCHTAR
	PERGANTIAN SUMBER ZAT RADIOAKTIF (ZRA)

	
	No. Dokumen
SPO/060/RSAM/2024
	No. Revisi

00
	Halaman

3 / 4


	
	[image: image4.png]



e. Loading Source TPS Sagiplan

· File data sumber dapat berisi keterangan "Original Source", "New Activity", "User Source", "Invalid Source", atau "Coverted Source".Untuk mengubah aktivitas sumber saja, masukan dongle sumber asli, buka menu source dan pilih sumber yang ada didalam flashdisk kemudian edit sumber dan pilih menu Edit
· File sumber harus memiliki keterangan "Original Source" atau "New Activity"
[image: image5.png]Ganre Daa | St To43 | LCTIS03:20 | LCTIS03:30

g Do cramad by
Eckan & Zage B Gt
033202017, 1119 UTCH100

New Acy arvred by

i

Manacirer ModeiName SeraiNumber

[zromemo | iarez =

feoyLonghion] Do uc+ 100 alLie ]

| E— =) s

Ret A KemoRate  ArKERMARaeCorstont Apparnt ciy p——
Tmomi Immicear [t e

[a205 0110 [38227 10332

Jrem— Soure Valiaton

Original Source.





· Masukkan kata sandi "New Activity"
· Status validasi sumber menjadi "New Activity"
· Masukkan nama User

· Sekarang pastikan semua aktivitas kalibrasi, tanggal dan waktu kalibrasi, serta nomor seri sumber sesuai dengan yang ada di sertifikat sumber

· Setelah selesai, simpan sumber data baru dengan nama baru.


	UNIT TERKAIT 
	_


  Direktur


RSUD Dr. Achmad Mochtar














drg. H. BUSRIL, MPH


NIP. 19740227 200212 1 004








