	[image: image1.jpg]



RSUD

Dr ACHMAD MOCHTAR
	VERIFIKASI PASIEN MENGGUNAKAN EPID

(ELECTRONIC PORTAL IMAGING DEVICE)

	
	No. Dokumen
SPO/077/RSAM/2024
	No. Revisi

00
	Halaman

2 / 2


	SPO 
( STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL )
	Tanggal terbit
01 Agustus 2024

	Direktur

RSUD Dr. Achmad Mochtar

drg. H. BUSRIL, MPH

NIP. 19740227 200212 1 004

	PENGERTIAN
	Verifikasi dalam pelayanan radioterapi radiasi eksterna adalah pengecekan kesesuaian antara lapangan radiasi di ruang penyinaran dengan treatment planning (TPS)

	TUJUAN
	Untuk menghasilkan penyinaran yang berkualitas dan akurat

	KEBIJAKAN

	Surat Keputusan Direktur No. 455/095/RSAM/2024 tentang Penetapan Pelayanan Onkologi Radiasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

	PROSEDUR
	1. Petugas menerima kartu penyinaran pasien

2. Identifikasi pasien dengan menyebutkan nama dan tanggal lahir lalu disesuaikan dengan kartu penyinaran
3. Petugas mengedukasi proses penyinaran ke pada pasien

4. Pasien di arahkan untuk mengganti baju di ruang ganti dan menunggu di ruang tunggu
5. Petugas mode up nama pasien pada computer ARIA System
6. Petugas moulding menyiapkan fiksasi yang akan digunakan untuk penyinaran

7. Pasien dipanggil dan diposisikan di meja pasien
8. Petugas moulding memasang alat fiksasi sesuai dengan pengaturan CT-Simulator sebelumnya

9. Petugas memposisikan pasien ke titik 0 laser sesuai dengan tanda yang ada pada tubuh atau masker pasien

10. Petugas menghitung pergeseran meja ke target sesuai dengan perhitungan fisikawan medis di TPS
11. Petugas menginstruksikan ke pasien peyinaran akan dimulai dan tidak boleh bergerak

	[image: image2.jpg]



RSUD

Dr ACHMAD MOCHTAR
	VERIFIKASI PASIEN MENGGUNAKAN EPID

(ELECTRONIC PORTAL IMAGING DEVICE)

	
	No. Dokumen
SPO/077/RSAM/2024
	No. Revisi

00
	Halaman

2 / 2



	
	12. Petugas keluar dan menutup pintu ruang penyinaran

13. Tekan motion enable dan EPID untuk mengeluarkan portal verifikasi

14. Tekan prepare 

15. Tekan MV ready

16. Tekan beam on untuk mendapatkan gambaran verifikasi AP (Anterior Posterior)
17. Selanjutnya tekan motion enable untuk memposisikan gantry ke arah sudut berikutnya untuk mendapatkan gambaran lateral

18. Tekan prepare

19. Tekan MV ready 

20. Tekan MV beam on untuk mendapatkan gambaran lateral
21. Tunggu beberapa saat untuk proses auto image match   

22. Pilih optimaze untuk mengganti window image

23. Klik moving window

24. Kemudian geser2 dan pastikan presisi dengan organ target yang akan disinar

25. Klik apply dan permanent 

26. Masukkan password user

27. Tekan motion couch untuk menggeser meja ke organ target yang kan disinar

28. Klik MV ready 

29. Klik MV beam on untuk memulai penyinaran

30. Setelah penyinaran seleai petugas menandakan kembali di tubuh dan masker pasien sesuai dengan laser setelah dilakukan verifikasi

31. Meja diturunkan dan petugas moulding melapaskan fiksasi pasien

32. Pasien di instruksikan untuk datang kembali untuk penyinaran selanjutnya

	UNIT TERKAIT
	-


